热流仪控制系统 —通讯协议手册—

通讯命令功能码

| 代码 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 读取线圈状态 | 取得一个或多个线圈的状态（ON/OFF） |
| 03 | 读取存储器数据 | 取得一个或多个存储器的数据 |
| 05 | 写入单个线圈状态 | 写入1/0到一个线圈的状态（ON/OFF） |
| 06 | 写入单个存储器数据 | 写入一个数据给一个或多个存储器 |
| 0F | 写多个线圈状态 | 写入1/0到多个线圈的状态（ON/OFF） |

读取线圈状态（功能码01）

| 地址号 | 功能码 | 起始地址 （高） | 起始地址 （低） | 读取个数 （高） | 读取个数 （低） | CRC校验 （高） | CRC校验(低) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 64 | F0 | 6D |

地址：控制器地址（默认为00）

功能码:读取线圈状态

起始地址:读取控制器继电器起始地址(0001地址为1的继电器)，

如000A：从控制器继电器起始地址10开始读取,

起始地址占用1个字（两个字节），

读取个数:从继电器起始地址开始读取的个数（0064从地址1开始个数为100个），

如0078:从继电器起始地址开始读取120个

读取存储器数据（功能码03）

| 地址号 | 功能码 | 起始地址 （高） | 起始地址 （低） | 读取个数 （高） | 读取个数 （低） | CRC校验 （高） | CRC校验(低) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 03 | 00 | 01 | 00 | 02 | 01 | 94 |

地址：控制器地址（默认为00）

功能码:读取存储器数据

起始地址:读取控制器存储器起始地址(0001地址为1的存储器)，

如000B：从控制器存储器起始地址11开始读取,

起始地址占用1个字（两个字节），

读取个数:从存储器起始地址开始读取的个数（0002从地址1开始个数为2个），

如0046:从存储器起始地址开始读取70个，

写单个继电器状态（功能码05）

| 地址号 | 功能码 | 写入地址 （高） | 写入地址 （低） | 写入数据 （高） | 写入数据 （低） | CRC校验 （高） | CRC校验(低) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 05 | 00 | 01 | FF | 00 | 2B | DC |

地址：控制器地址（默认为00）

功能码:写单个继电器状态

起始地址:写入继电器地址(0001地址为1的存储器)，

如000C：写入继电器地址12，

写入数据: 写入数据FF00，则继电器0001为ON,

写入数据0000，则继电器0001为OFF,

写单个存储器数据（功能码06）

| 地址号 | 功能码 | 写入地址 （高） | 写入地址 （低） | 写入数据 （高） | 写入数据 （低） | CRC校验 （高） | CRC校验(低) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 00 | 64 | 01 | 94 |

地址：控制器地址（默认为00）

功能码:写单个存储器数据

写入地址:写入存储器地址(0001地址为1的存储器)，

如000E：写入存储器地址14,

写入地址占用1个字（两个字节），

写入数据:写入存储器数据(0064写入数据100)，

如：-100：写入数据为65536-100=65436，转换成16进制为FF9C，

写多个线圈状态（功能码0F）

| 地址号 | 功能码 | 写入地址(高) | 写入地址（低） | 写入个数(高) | 写入个数（低） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0F | 00 | 01 | 00 | 0A |
| 字节数 | 写入数据(高) | 写入数据（低） | CRC校验(高) | CRC校验（低） |  |
| 02 | CD | 01 | 83 | B5 |  |

地址：控制器地址（默认为00）

功能码:写多个线圈状态

写入地址:写入线圈地址(0001地址为1的线圈)，

如000E：写入线圈地址14,

写入地址占用1个字（两个字节），

写入个数:写入个数(000A从写入地址开始的10线圈)，

字节数：0A为10个,占用两个字节，

写入数据：CD01为10个线圈需要写入的状态0/1,

写多个存储器数据（功能码10）

| 地址号 | 功能码 | 开始地址（高） | 开始地址（低） | 写入个数（高） | 写入个数（低） | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 10 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 |
| 写入数据（高） | 写入数据（低） | 写入数据（高） | 写入数据（低） | CRC校验（高） | CRC校验（低） |  |
| 4B | 40 | 00 | 4C | 5A | A9 |  |

地址：控制器地址（默认为00）

功能码:写多个存储器数据

写入地址:写入存储器地址(0001地址为1的存储器)，

写入地址占用1个字（两个字节），

写入个数:写入个数(0002从写入地址开始的2存储器)，

字节数：02为2个,占用两个字，

写入数据：004C4840数据为5000000，

通讯地址 （位）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 串口调试码 | SCPI对应命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 启动 | 写 | 1、启动，0、自动清零 | 00050000FF008DEB | WC 0, ON |
| 01 | 停止 | 写 | 1、停止，0、自动清零 | 00050001FF00DC2B | WC 1, ON |
| 02 | 程式保持 | 读/写 | 1、保持 | 00050002FF002C2B | WC 2, ON |
|  |  |  | 0、停止保持 | 0005000200006DDB | WC 2, OFF |
| 03 | 程式跳段 | 写 | 1、跳段，0、自动清零 | 00050003FF007DEB | WC 3, ON |
| 04 | 锁屏 | 读/写 | 1、锁定 | 00050004FF00CC2A | WC 4, ON |
|  |  |  | 0、解锁 | 0005000400008DDA | WC 4, OFF |
| 05 | 备用 |  |  |  |  |
| 06 | 备用 |  |  |  |  |
| 07 | 程式编辑下一页 | 写 | 1、下一页，0、自动清零 | 00050007FF003C2A | WC 7, ON |
| 08 | 程式编辑上一页 | 写 | 1、上一页，0、自动清零 | 00050008FF000C29 | WC 8, ON |
| 09 | 保存程式 | 写 | 1、保存，0、自动清零 | 00050009FF005DE9 | WC 9, ON |
| 10 | 运行状态 | 读 | 1、运行 0、停止 | 0001000A0001DC19 |  |
| 11 | 备用 |  |  |  |  |
| 12 | 备用 |  |  |  |  |
| 13 | 备用 |  |  |  |  |
| 14 | 定值高温模式 | 读/写 | 1、高温测试，0、非高温测试 | 0005000EFF00EC28 | WC 14, ON |
| 15 | 定值常温模式 | 读/写 | 1、常温测试，0、非常温测试 | 0005000FFF00BDE8 | WC 15, ON |
| 16 | 定值低温模式 | 读/写 | 1、低温测试，0、非低温测试 | 00050010FF008C2E | WC 16, ON |
| 17 | 定值高温模式标志 | 读 | 1、高温测试中 | 000100110001AC1E | RC? 17, 1 |
| 18 | 定值常温模式标志 | 读 | 1、常温测试中 | 0001001200015C1E | RC? 18, 1 |
| 19 | 定值低温模式标志 | 读 | 1、低温测试中 | 0001001300010DDE | RC? 19, 1 |
| 20 | 定值/程式模式切换 | 读/写 | 1、程式模式 | 00050014FF00CDEF | WC 20, ON |
|  |  |  | 0、定值模式 | 0005001400008C1F | WC 20, OFF |
| 21 | 定值定时切换 | 读/写 | 1、定值定时 | 00050015FF009C2F | WC 21, ON |
|  |  |  | 0、定值不定时 | 000500150000DDDF | WC 21, OFF |
| 22 | 空气温度/表面温度切换 | 读/写 | 1、表面温度 | 00050016FF006C2F | WC 22, ON |
|  |  |  | 0、空气温度 | 0005001600002DDF | WC 22, OFF |
| 23 | 手动除霜 | 写 | 1、手动除霜 | 00050017FF003DEF | WC 23, ON |
|  |  |  | 0、停止除霜 | 0005001700007C1F | WC 23, OFF |
| 24 | 除霜状态 | 读 | 1、除霜中，0、无除霜 | 0001001800017C1C | RC? 24, 1 |
| 25 | 温度整定 | 读/写 | 1、温度整定，0、温度无整定 | 00050019FF005C2C | WC 25, ON |
| 26 | 程式监控第一段显示标志 | 读 | 1、程式第1/6/11/16/21/26 | 0001001A0001DDDC | RC? 26, 1 |
| 27 | 程式监控第二段显示标志 | 读 | 1、程式第2/7/12/17/22/27 | 0001001B00018C1C | RC? 27, 1 |
| 28 | 程式监控第三段显示标志 | 读 | 1、程式第3/8/13/18/23/28 | 0001001C00013DDD | RC? 28, 1 |
| 29 | 程式监控第四段显示标志 | 读 | 1、程式第4/9/14/19/24/29 | 0001001D00016C1D | RC? 29, 1 |
| 30 | 程式监控第五段显示标志 | 读 | 1、程式第5/10/15/20/25/30 | 0001001E00019C1D | RC? 30, 1 |
| 32 | 温度上升信号 | 读 | 温度上升 | 000100200001FDD1 |  |
| 33 | 温度恒定信号 | 读 | 温度恒定 | 000100210001AC11 |  |
| 34 | 温度下降信号 | 读 | 温度下降 | 0001002200015C11 |  |
| 35 | 空气温度/表面温度 | 读 | - 空气温度控制 - 表面温度控制 | 0001002300010DD1 |  |

通讯地址（字）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 串口调试码 | SCPI对应命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 空气温度 | 读 |  | 00030000000185DB | R? 0, 1 |
| 01 | 表面温度 | 读 |  | 000300010001D41B | R? 1, 1 |
| 02 | 温度出力 | 读 |  | 000300020001241B | R? 2, 1 |
| 03 | 控温范围（低） | 读 |  | 00030003000175DB | R? 3, 1 |
|  |  | 写 | 写-40.0度(65536-400)=FE70 | 00060003FE70399F | W 3, 65136 |
| 04 | 控温范围（高） | 读 |  | 000300040001C41A | R? 4, 1 |
|  |  | 写 | 写120.0度=04B0 | 0006000404B0CAAE | W 4, 1200 |
| 05 | 回常温温度 | 读 |  | 00030005000195DA | R? 5, 1 |
|  |  | 写 | 写25.0度=00FA | 0006000500FA1859 | W 5, 250 |
| 06 | 程式预计结束时间（H） | 读 | 双字 | 00030006000165DA | R? 6, 1 |
| 08 | 程式预计结束时间（M） | 读 |  | 000300070001341A | R? 7, 1 |
| 09 | 程式预计结束时间（S） | 读 |  | 0003000800010419 | R? 8, 1 |
| 10 | 设定循环次数 | 读 |  | 00030009000155D9 | R? 9, 1 |
| 11 |  | 写 | 写10次 | 00060009000ADB1E | W 9, 10 |
|  | 实际循环次数 | 读 |  | 0003000A0001A5D9 | R? 10, 1 |
| 12 | 高温运行时间 | 读 |  | 0003000B0001F419 | R? 11, 1 |
|  |  | 写 | 写10S | 0006000B000A79DE | W 11, 10 |
| 13 | 常温运行时间 | 读 |  | 0003000C000145DB | R? 12, 1 |
|  |  | 写 | 写10S | 0006000C000ACB1F | W 12, 10 |
| 14 | 低温运行时间 | 读 |  | 0003000D00011418 | R? 13, 1 |
|  |  | 写 | 写10S | 0006000D000A99DF | W 13, 10 |
| 15 | 除霜温度 | 读 |  | 0003000E0001E418 | R? 14, 1 |
|  |  | 写 | 写25.0度 | 0006000E00FA699B | W 14, 250 |
| 16 | 除霜周期 | 读 |  | 0003000F000185DB | R? 15, 1 |
|  |  | 写 | 写100小时 | 0006000F0064B9F3 | W 15, 100 |
| 17 | 当前程式段号 | 读 |  | 000300100001841E | R? 16, 1 |
| 18 | 当前程式段数 | 读 |  | 000300110001D5DE | R? 17, 1 |
| 19 | 备用 |  |  |  |  |
| 20 | 程式段倒计时 | 读 |  | 000300130001741E | R? 19, 1 |
| 21 | 程式监控编号1 | 读 |  | 000300140001C5DF | R? 20, 1 |
| 22 | 程式监控编号2 | 读 |  | 000300150001941F | R? 21, 1 |
| 23 | 程式监控编号3 | 读 |  | 000300160001641F | R? 22, 1 |
| 24 | 程式监控编号4 | 读 |  | 00030017000135DF | R? 23, 1 |
| 25 | 程式监控编号5 | 读 |  | 00030018000105DC | R? 24, 1 |
| 26 | 程式监控温度1 | 读 |  | 000300190001541C | R? 25, 1 |
| 27 | 程式监控温度2 | 读 |  | 0003001A0001A41C | R? 26, 1 |
| 28 | 程式监控温度3 | 读 |  | 0003001B0001F5DC | R? 27, 1 |
| 29 | 程式监控温度4 | 读 |  | 0003001C0001441D | R? 28, 1 |
| 30 | 程式监控温度5 | 读 |  | 0003001D000115DD | R? 29, 1 |

通讯地址（字）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 串口调试码 | SCPI对应命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 备用 |  |  |  |  |
| 32 | 备用 |  |  |  |  |
| 33 | 当前程式编号 | 读 |  | 000300210001D5D1 | R? 33, 1 |
|  |  | 写 | 写程式编号1 | 00060021000119D1 | W 33, 1 |
| 34 | 程式监控流量1 | 读 |  | 00030022000125D1 | R? 34, 1 |
| 35 | 程式监控流量2 | 读 |  | 0003002300017411 | R? 35, 1 |
| 36 | 程式监控流量3 | 读 |  | 000300240001C5D0 | R? 36, 1 |
| 37 | 程式监控流量4 | 读 |  | 0003002500019410 | R? 37, 1 |
| 38 | 程式监控流量5 | 读 |  | 0003002600016410 | R? 38, 1 |
| 39 | 程式监控时间1 | 读 |  | 00030027000135D0 | R? 39, 1 |
| 40 | 程式监控时间2 | 读 |  | 00030028000105D3 | R? 40, 1 |
| 41 | 程式监控时间3 | 读 |  | 0003002900015413 | R? 41, 1 |
| 42 | 程式监控时间4 | 读 |  | 0003002A0001A413 | R? 42, 1 |
| 43 | 程式监控时间5 | 读 |  | 0003002B0001F5D3 | R? 43, 1 |
| 44 | 程式设定第一段温度 | 读 |  | 0003002C00014412 | R? 44, 1 |
|  |  | 写 | 写80.0度 | 0006002C032048FA | W 44, 800 |
| 45 | 备用 |  |  |  |  |
| 46 | 备用 |  |  |  |  |
| 47 | 程式设定第一段时间 | 读 |  | 0003002F0001B412 | R? 47, 1 |
|  |  | 写 | 写20S | 0006002F0014B9DD | W 47, 20 |
| 48 | 程式设定第一段TS1 | 读 |  | 00030030000185D4 | R? 48, 1 |
|  |  | 写 | 写1 | 00060030000149D4 | W 48, 1 |
| 49 | 程式设定第一段TS2 | 读 |  | 000300310001D414 | R? 49, 1 |
|  |  | 写 | 写2 | 0006003100025815 | W 49, 2 |
| 50 | 程式设定第一段待机 | 读 |  | 0003003200012414 | R? 50, 1 |
|  |  | 写 | 写1 | 000600320001EB14 | W 50, 1 |
| 51 | 程式设定第二段温度 | 读 |  | 00030033000175D4 | R? 51, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 52 | 备用 |  |  |  |  |
| 53 | 备用 |  |  |  |  |
| 54 | 程式设定第二段时间 | 读 |  | 00030036000165D5 | R? 54, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 55 | 程式设定第二段TS1 | 读 |  | 0003003700013415 | R? 55, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 56 | 程式设定第二段TS2 | 读 |  | 0003003800010416 | R? 56, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 57 | 程式设定第二段待机 | 读 |  | 00030039000155D6 | R? 57, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 58 | 程式设定第三段温度 | 读 |  | 0003003A0001A5D6 | R? 58, 1 |

通讯地址（字）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 串口调试码 | SCPI对应命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 程式设定第三段温度 | 写 |  |  |  |
| 59 | 备用 |  |  |  |  |
| 60 | 备用 |  |  |  |  |
| 61 | 程式设定第三段时间 | 读 |  | 0003003D00011417 | R? 61, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 62 | 程式设定第三段TS1 | 读 |  | 0003003E0001E417 | R? 62, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 63 | 程式设定第三段TS2 | 读 |  | 0003003F0001B5D7 | R? 63, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 64 | 程式设定第三段待机 | 读 |  | 000300400001840F | R? 64, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 65 | 程式设定第四段温度 | 读 |  | 000300410001D5CF | R? 65, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 66 | 备用 |  |  |  |  |
| 67 | 备用 |  |  |  |  |
| 68 | 程式设定第四段时间 | 读 |  | 000300440001C5CE | R? 68, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 69 | 程式设定第四段TS1 | 读 |  | 00030045000194OE | R? 69, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 70 | 程式设定第四段TS2 | 读 |  | 00030046000164OE | R? 70, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 71 | 程式设定第四段待机 | 读 |  | 00030047000135CE | R? 71, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 72 | 程式设定第五段温度 | 读 |  | 00030048000105CD | R? 72, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 73 | 备用 |  |  |  |  |
| 74 | 备用 |  |  |  |  |
| 75 | 程式设定第五段时间 | 读 |  | 0003004B0001F5CD | R? 75, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 76 | 程式设定第五段TS1 | 读 |  | 0003004C0001440C | R? 76, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 77 | 程式设定第五段TS2 | 读 |  | 0003004D000115CC | R? 77, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 78 | 程式设定第五段待机 | 读 |  | 0003004E0001E5CC | R? 78, 1 |
|  |  | 写 |  |  |  |
| 79 | 备用 |  |  |  |  |
| 80 | 程式链接 | 读 |  | 0003004F0001B40C | R? 79, 1 |
|  |  | 写 | 链接程式2 | 0006004F0002380D | W 79, 2 |
| 81 | 81-101备用 |  |  |  |  |
| 82 | 温度上升偏差 | 读 |  | 000300520001240A |  |
|  |  | 写 | 写5.0度 | 000600520032A81F |  |
| 83 | 温度下降偏差 | 读 |  | 00030053000175CA |  |
|  |  | 写 | 写5.0度 | 000600530032F9DF |  |

通讯地址（字）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 串口调试码 | SCPI对应命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 流量实际值 | 读 |  | 00030066000165C4 | R? 102, 1 |
| 103 | 定值高温设定值 | 读 |  | 0003006700013404 | R? 103, 1 |
|  |  | 写 | 设定高温85.0度 | 000600670352B8C9 | W 103, 850 |
| 104 | 定值常温设定值 | 读 |  | 0003006800010407 | R? 104, 1 |
|  |  | 写 | 设定常温25.0度 | 0006006800FA8984 | W 104, 250 |
| 105 | 定值低温设定值 | 读 |  | 00030069000155C7 | R? 105, 1 |
|  |  | 写 | 设定低温-40.0度 | 00060069FE701983 | W 105, 65136 |
| 106 | 除霜流量 | 读 |  | 0003006A0001A5C7 | R? 106, 1 |
|  |  | 写 | 设定流量16.0 SCFM | 0006006A00A0A87F | W 106, 160 |
| 107 | 定值流量设定值 | 读 |  | 0003006B0001F407 | R? 107, 1 |
|  |  | 写 | 设定流量8.0 SCFM | 0006006B0050F9FB | W 107, 80 |
| 108 | 备用 |  |  |  |  |
| 109 | 流量出力 | 读 |  | 0003006D00011406 | R? 109, 1 |
| 110 | 定值运行时间(H) | 读 |  | 0003006E0001E406 | R? 110, 1 |
| 111 | 定值运行时间(M) | 读 |  | 0003006F0001B5C6 | R? 111, 1 |
| 112 | 定值运行时间(S) | 读 |  | 0003007000019400 | R? 112, 1 |
| 113 | 备用 |  |  |  |  |
| 114 | 备用 |  |  |  |  |
| 115 | 备用 |  |  |  |  |
| 116 | 备用 |  |  |  |  |
| 117 | 备用 |  |  |  |  |
| 118 | 备用 |  |  |  |  |
| 119 | 备用 |  |  |  |  |
| 120 | 备用 |  |  |  |  |
| 121 | 备用 |  |  |  |  |
| 122 | 备用 |  |  |  |  |
| 123 | 备用 |  |  |  |  |
| 124 | 除霜时间（H） | 读/写 |  | 0003007C00014403 | R? 124, 1 |
| 125 | 除霜时间（M） | 读/写 |  | 0003007D000115C3 | R? 125, 1 |
| 126 | 定值温度斜率 | 读 |  | 0003007E0001E5C3 |  |
|  |  | 写 | 写 5度 | 0006007E003269D6 |  |

高温、常温、低温切换和标志显示

先复位所有标志位                        再置位高温或常温或低温模式

高0005 0011 0000  9C1E                 0005000EFF00EC28

常0005 0012 0000  6C1E                 0005000FFF00BDE8

低0005 0013 0000  3DDE                 00050010FF008C2E

再置位高温或常温或低温标志

高0005 0011 FF00  DDEE

常0005 0012 FF00  2DEE

低0005 0013 FF00  7C2E